包1：

| 昏迷意识评估系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1套 |
| 二 | 技术要求 |  |
| （一） | 用于癫痫的诊断和研究，以及为脑炎、高热惊厥、抽搐，睡眠障碍、意识障碍、智力障碍的诊断提供参考，还可用于脑血管疾病脑功能的评价 | 具备 |
| （二） | 硬件要求 |  |
| 1 | 采集工作站1套：高性能CPU、内存≥16GB、硬盘≥256GB SSD + 2TB、2K高清显示终端≥24英寸 | 具备 |
| 2 | 可通过外部设备进行多参数信号的同步采集(TMS-EEG)、fNIRS同步脑电(fNIRS-EEG)等 | 具备 |
| #3 | 放大器通道：脑电（EEG）输入端≥64、双极输入端≥16对、接地端口（GND）≥2个、参考电极（REF）端口≥2个，DC接口≥4个 | 具备 |
| 4 | 放大器自身集成脑电帽快接端口，无需使用转接器，确保连接的稳定性。可通过单一接口将高密度脑电帽快速连接至放大器，无需每个通道逐一插拔 | 具备 |
| 5 | 头盒具有9、F10、T9、T10、P9、P10插孔 | 具备 |
| 6 | 具有主动屏蔽电极专用端口，解决重症特殊环境电磁干扰 | 具备 |
| 7 | 其它专用功能接口：血氧脉率≥1个；脑氧≥1个；CO2≥1个；事件按键接口≥1个；网络接口≥1个；Trigger-In接口≥1个；USB接口≥2个 | 具备 |
| 8 | 噪声电平≤1.1μVp-p（峰峰值） | 具备 |
| 9 | 数模转换分辨率≥24bit | 具备 |
| #10 | 共模抑制比≥123dB | 具备 |
| 11 | 输入阻抗≥129MΩ | 具备 |
| #12 | 采样频率：全通道≥4000Hz采样记录信号，最大采样频率≥16,000Hz | 具备 |
| 13 | 按键响应时间≤1s | 具备 |
| 14 | 低通滤波：截止频率在10Hz、15Hz、20Hz、25Hz、30Hz、35Hz、40Hz、50Hz、60Hz、70Hz、100Hz、120Hz内可调 | 具备 |
| 15 | 高通滤波：0.01Hz、0.016Hz、0.02Hz、0.031Hz、0.08Hz、0.16Hz、0.27Hz、0.3Hz、0.5Hz、0.53Hz、1Hz、1.6Hz、2Hz、2.5Hz、3Hz、5Hz、5.3Hz、53Hz、159Hz、250Hz可选 | 具备 |
| 16 | 网络摄像头1个：支持≥4倍光学变倍，≥16倍数字变倍，分辨率≥1920*1080 | 具备 |
| 17 | 头盒具备防撞硅胶外套 | 具备 |
| 18 | 头盒支持热插拔，患者临时离床时可直接拔插数据线，无需摘除电极；重新连接后，系统自动恢复数据采集，无需人工干预 | 具备 |
| （三） | 软件功能 |  |
| 1 | 视频脑电/定量脑电趋势图/ERP数据采集、存储、实时显示、历史回放：软件接收存储原始数据，可对已记录的数据进行离线回放 | 具备 |
| 2 | 支持通过EEGLAB平台来进行分析，需提供人机环境同步平台数据同步接口，兼容主流脑机接口软件系统 | 具备 |
| #3 | 参考电极选择：单极、双极、平均参考（AV）,SD参考，系统参考等多种导联预置并可自由编排，其中SD参考可自由编辑计算电极权重（提供软件截图证明） | 具备 |
| #4 | 可将指定的高频振荡频带能量以背景颜色的形式，叠加在原始波形后面，并可通过颜色等直观形式实时提示高频能量发放的时序、空间信息。同时具备数据采集、回放过程（提供软件截图证明） | 具备 |
| 5 | 信号质量监测：从原始信号的频域上多维度分析信号质量，可对各导联信号质量以颜色等形式进行标识提示 | 具备 |
| 6 | 视频控制、记录和回放：可对摄像头角度等参数进行调整，进行视频数据的记录和回放；视频数据与脑电数据同步，可进行联动定位 | 具备 |
| 7 | 动作识别：可自动识别视频中的运动，并进行标注，辅助医生查看 | 具备 |
| 8 | 具有数据回收站功能 | 具备 |
| 9 | 具备数据独立回放功能，采集完成的数据可导出为独立数据包，可在任何未安装配套软件系统的电脑上回看数据，方便学术交流、教学等使用目的 |  |
| 10 | 具有趋势图计算与显示功能，可同步查看进行振幅整合脑电、频谱、爆发抑制、神经包络、绝对和相对频带功率、频谱熵、α变异等趋势图，并通过趋势图进行时域脑电的定位 | 具备 |
| 11 | 2D/3D脑地形图功能：具有电位地形图及功率地形图的计算与显示功能 | 具备 |
| 12 | 具有事件相关电位检测模块进行P50、N100、MMN、P300、N400等多种范式的检测 | 具备 |
| 13 | 刺激记录模块和分析模块集成于一个软件系统，实现同步触发 | 具备 |
| 14 | ERP成分统计检验（P值），可计算ERP成分置信度，并标记置信区间 | 具备 |
| 15 | 可自动提取ERP幅值、潜伏期，无需人工判读。对非典型波形，可人工校验修正结果 | 具备 |
| 16 | 事件相关电位叠加：可在叠加波形时进行重参考（可选：无、A1A2、全平均）、滤波范围选择、片段（epoch）时长设置、和恢复（自动和手动）等参数调整 | 具备 |
| 17 | 事件相关电位地形图，可显示各个同步信号的脑地形图，并可在片段（epoch）时程内支持≤1ms 自定义时间间隔滑动显示 | 具备 |
| 18 | 可对视觉、听觉刺激进行自行编辑、编排、预览，可进行反馈按键的设置，以记录反馈信息，统计按键响应的时间及准确性 | 具备 |
| 19 | 可对每试次的事件刺激进行信号校验，通过波幅范围、3σ原理剔除不良刺激，提升ERP波形叠加效果 | 具备 |
| 20 | 闭环脑机接口，可实现与TMS/TES等中枢神经调控设备实现闭环调控，离线闭环疗效评估、在线闭环个体化定制方案 | 具备 |
| 21 | 可升级脑机接口系统连接外部设备，如气动手，外骨骼，以及功能电刺激FES设备等，按设备选择参数和串口 | 具备 |
| （四） | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| （五） | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| （六） | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| （七） | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |