包3：

| 视频脑电图仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 放大器系统 | 具备 |
| #1.1 | 放大器EEG导联≥32导 | 具备 |
| #1.2 | 放大器具备SpO2/CO2输入接口，同时具备监测心电、肌电功能 | 具备 |
| 1.3 | 放大器接口及供电方式：放大器采用USB接口连接，采用 USB主机供电方式，有效克服交流电干扰 | 具备 |
| 2 | 硬件要求 | 具备 |
| 2.1 | 输入阻抗≥100MΩ | 具备 |
| 2.2 | 输入回路电流≤0.01×10-9A | 具备 |
| 2.3 | 共模抑制比：脑电输入端≥119dB，内部噪音≤1.5μVp-p（频率范围≥0.53～60HZ） | 具备 |
| 2.4 | 耐极化电压：施加±600mV的直流极化电压，偏差≤±5% | 具备 |
| 2.5 | 电极阻抗测定阈值：2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ，测定误差≤±10% | 具备 |
| 2.6 | 采样频率：可选100 Hz，200 Hz，500 Hz，1000Hz，综合反应时间≤0.4s | 具备 |
| 2.7 | 直流输入端子：灵敏度为5mm/1V，误差≤±5%；输入阻抗为1.5MΩ，误差≤±10% | 具备 |
| 3 | 数据处理 | 具备 |
| 3.1 | 灵敏度：EEG 输入：Off、1、2、3、2.5、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、700、1000 μν/mm | 具备 |
| 3.2 | 低频滤波：0.016，0.03，0.08，0.16，0.27，0.53，1.6，5.3，53，159Hz | 具备 |
| 3.3 | 高频滤波：15，30，35，50，60，70，120Hz，300 Hz | 具备 |
| 3.4 | 波形校准：0.25Hz方波或10Hz正弦波 | 具备 |
| 3.5 | 定标电压：2、5、10、20、50、100、200 、500、1000 μV | 具备 |
| 4 | 软件功能 | 具备 |
| 4.1 | 自定义主菜单，主菜单上按照不同类别可注册脑电分析类别软件≥10项，每一项均可自定义 | 具备 |
| 4.2 | 具备快速脑电回顾与三维地形图分析功能，可进行多视角观察等 | 具备 |
| 4.4 | 注释窗口—波形复制简便，可保存波形≥1000段，同屏注释栏≥100条，注释栏包括Word文档，Excel数据表格，图像及其它文件 | 具备 |
| 4.5 | 支持脑电数据的实时采集与历史数据同屏回放对比 | 具备 |
| 4.6 | 报告生成系统：含报告模板，报告存储于数据库，具备快速检索功能 | 具备 |
| 4.7 | 2D/3D脑电地形图软件：EEG Map实时、基础脑地形图软件，实时和离线的二维和三维脑地形图，可显示脑电地形图频段≥8个 | 具备 |
| 4.8 | 具备睡眠脑电分析功能：无需更换放大器，即可解析睡眠脑电波，在线或离线都可以进行多导睡眠数据解析 | 具备 |
| 4.9 | 具备棘波检测软件、癫痫检测软件，可对棘波可按等级进行分类，针对选定波形群，生成详细的脑地形图及形态分布图 | 具备 |
| 5 | 数字化高清网络视频系统要求 | 具备 |
| 5.1 | 视频品质：2帧、15帧、低、中等、高、特高、中高分辨率，高精度实时同步记录 | 具备 |
| 5.2 | 视频格式及放大功能：NTSC,×2、×4、×8、×10 | 具备 |
| 5.3 | 可同步高清图像显示，清晰同步局部微小动作变化 | 具备 |
| 5.4 | 焦距和方位可调节，旋转范围：360°连续旋转 | 具备 |
| 5.5 | 高分辨率：视频储存格式为H264压缩格式,分辨率≥1920x1080 | 具备 |
| 6 | 闪光刺激器 | 具备 |
| 6.1 | 原装闪光刺激器 | 具备 |
| 6.2 | 闪光强度：4.0 lx | 具备 |
| 6.3 | 闪光模式：自动，手动可调 | 具备 |
| 7 | 具备振幅整合脑功能回放分析软件功能 | 具备 |
| 8 | 配置要求: 至少包含工作站（带打印功能）1套、隔离净化电源装置 1台、脑电图放大器1套、脑电盘状电极1套、脑电膏1盒、磨砂膏1支、脑电系统软件1套、数字化视频同步记录回放软件 1套、 高清视频系统1套、脑电地形图分析软件1套、振幅整合脑功能回放分析软件1套、闪光刺激器1套 | 具备 |
| 9 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 10 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 11 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 12 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：国产设备合同签订后30日历天内，进口设备合同签订后60日历天内 | 具备 |