包4：

| 双靶点磁刺激仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗 | 具备 |
| #2 | 刺激强度范围≥1.5T～7T | 具备 |
| #3 | 输出频率范围≥0.1Hz～80Hz | 具备 |
| 4 | 输出步长：输出脉冲频率在1Hz以下时，脉冲频率步长≤0.1Hz，超过1Hz时步长≤1Hz | 具备 |
| 5 | 脉冲宽度≥330us-410us |  |
| 6 | 刺激模式：单脉冲刺激模式、重复刺激模式、序列刺激模式、TBS刺激模式、外部触发模式，单拍成对刺激模式，可自由切换 | 具备 |
| 7 | 双硬盘安装双系统 | 具备 |
| 8 | 具备脚踏开关 | 具备 |
| 9 | 圆环线圈、平面8字型线圈均具备双面刺激 | 具备 |
| 10 | 主机配置有显示屏，显示屏可直观显示刺激强度、线圈温度、线圈连接状态、通信连接状态及液冷机运行状态，设备操作界面非一体式工作站或笔记本电脑，（需提供设备实物照片证明） | 具备 |
| #11 | 同一台机器，既可实现双拍毫秒级同步刺激，也可实现单拍毫秒级同步，满足特殊患者脑网络多个关键节点关联刺激的要求 | 具备 |
| 12 | 具有双路独立的温控液冷功能，非两台液冷机拼凑式降温 | 具备 |
| 13 | 磁刺激仪主机，副机，液冷机，独立分开，磁刺激仪主机可单独拆卸，与肌电图设备连接进行运动诱发电位检测 | 具备 |
| #14 | 具备靶点位置3D显示功能，提示大脑皮层靶点刺激区及头部治疗区的准确位置，设备软件具备治疗处方≥195种 | 具备 |
| #15 | 支持双通道独立输出，允许两个治疗线圈分别设置不同的刺激处方与强度，并可同时对两名患者进行独立治疗。各通道的治疗可独立启停，互不干扰 | 具备 |
| 16 | 磁刺激仪台车具备线圈支臂固定位置≥4个，可自由切换，满足不同治疗模式 | 具备 |
| 17 | 具有电容放电计数功能，兼容多种设备的触发接口，满足临床和科研使用 | 具备 |
| 18 | 磁感应最大变化率：30-130KT/s | 具备 |
| 19 | 保护装置：线圈应有独立的保护装置，当线圈发生故障时，停止磁场输出并有提示 | 具备 |
| #20 | 单拍同步刺激时间间隔：10ms～220ms（单脉冲刺激），允差：≤±1ms。可实施单拍毫秒级同步刺激。 A-B 同步刺激时间间隔：0～50000ms（单脉冲刺激），0～5000ms，允差≤±1ms；5001ms～50000ms，允差≤±1s；0～220ms（重复刺激），允差≤±1ms。可实施双拍毫秒级同步刺激 | 具备 |
| 21 | 阈值测定触发方式：软件点击触发、线圈控制按键触发、脚踏板触发等，其中线圈控制按键触发可实现单手快速触发刺激，脚踏板触发可实现单脚快速触发刺激，满足不同临床需求 | 具备 |
| 22 | 可拓展工作站操作系统，实现多台设备互联互通及数据统一存储，支持接入医院HIS、PACS、LIS等管理系统 | 具备 |
| 23 | 具备自动计算神经传导时间功能 | 具备 |
| 24 | 频率测量范围≥1-600Hz | 具备 |
| 25 | 显示范围≥1uV～100mV | 具备 |
| 26 | 系统噪声≤1μV | 具备 |
| 27 | 差模输入阻抗＞5MΩ | 具备 |
| 28 | 共模抑制比＞100dB | 具备 |
| 29 | 配置要求：至少包含磁刺激仪主机1台、磁刺激仪副机1台、液冷机1台、磁刺激仪定位帽 5顶、电源线 1根、体表（肌电）电极20片、 脚踏开关1个、运动诱发电位监测模块及附件1套、磁刺激仪刺激线圈2套、刺激线圈支架2套、工作站1套、软件系统 1套、台车1辆 | 具备 |
| 30 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 31 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 32 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 33 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |